## Sheet1
附表：
采购设备技术参数
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 高压恒流输液泵 | 1.泵体结构：往复式双柱塞串联式一体泵头，具流速自动补偿★ | 台 | 2 | 预算不超过13万元
2.流量范围：0.001mL/min-10.000mL/min, 设定步长：0.001mL/min
3.流量设定误差：≤±0.3% (需提供投标对应型号仪器计量器具型式批准证书复印件加盖厂家公章加以证明，备原件安装设备时核查)★
4.流量稳定性：RSD≤0.15%
5.最高工作压力：40MPa
6.具备最高压力设定和泵切换快捷键
7.配备柱塞在线清洗组件
2 | 紫外-可见检测器 | 1.波长范围：190-700nm | 台 | 1
2.具备开机氘灯能量报警功能
3.基线噪声：≤±1.5×10-5AU
4.基线漂移：≤2.0×10-4AU/h
5.最小检测浓度：2.0×10-8 g/mL
6.具备波长程序启动和能量观察快捷键
7.压铸式单色仪（提供产品设计图或实物图证明）★
8.定性重复性： RSD ≤0.3%
9 定量重复性：RSD ≤0.6%
10 因教学科研需要，后期检测器必须可升级增加同品牌的二极管阵列检测器（1024阵列）波长190～1020nm（标书中需提供原厂同一品牌的DAD检测器（波长190～1020nm）的计量器具型式批准证书复印件并加盖制造商公章，备原件安装设备时核查）★
3 | 色谱柱恒温箱 | 1.温度范围：室温+5℃-80℃ | 台 | 1
2.设定精度：≤0.5℃
3.恒温误差：±0.2℃
4.控温精度：≤±1.0℃
5.加热元件：TPC和膜加热技术
6.具有温度报警和超高温保护功能
4 | 色谱数据处理 工作站软件 | 1.操作系统：Windows7/8/10 | 套 | 1
2.管理方式：可提供对数据库中存储分析数据的多级访问管理和电子审批
3.认证：符合CNAS认证
4.状态反馈：能实时反馈泵(流量、压力、运行状态等)、检测器(检测波长，灯开/关、运行时间、开启次数、能量等)的状态。
5.可升级整合微纳输液泵梯度控制软件（提供所投品牌微纳输液泵相关证明材料，并加盖厂家公章）★
5 | 前处理设备及 配件耗材 | 1.专用工具包：标准操作和日常维修所需的完整的工具和附件，可满足2 年标准操作基本消耗 | 套 | 1
2.无色透明流动相瓶（含配套的瓶盖）， 1000mL瓶2个.
3.计算机1台：知名品牌商务机，处理器为I5英特尔处理器，硬盘容量128G+1T，宽屏≥21寸液晶显示器，内存≥8G；
4.打印机1台：品牌，激光黑白打印机
5.7725i手动进样阀1个
6 | 技术服务和培训 | 1.技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。
2.在仪器制造商的中国境内培训中心,免费培训用户的操作技术人员(二人次/壹台)
3.接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。
4.为了保证仪器售后服务质量，仪器厂家售后服务能力需达到商品售后服务评价标准(GB/T27922-2011)规定的五星级（需要提供厂家售后服务认证证书复印件加盖厂家公章加以证明，备原件安装设备时核查)★
5.质量保证期:按技术指标进行验收，验收合格后签字日起至12个月止为质保期(耗材和消耗品除外，投标方需列出)。